## Step 1
Maximum Current Calibration

Set Voltage Source to 5V / >=8A
		DAC	mAmax
		4095	7845

	static const float CURRENT_MAXIMUM =				7,845;

## Step 2
Voltage Calibration Step

Set Current to 0mA

	Vset	Vread LCD/Term.
	0,1	0,0055
	0,2	0,014
	0,5	0,039
	1	0,0805
	2	0,1635
	3	0,247
	4	0,33
	5	0,4135
	6	0,496
	7	0,5795
	8	0,6625
	9	0,746
	10	0,8295
	11	0,9125
	12	0,9955
	13	1,079
	14	1,1625
	15	1,2455
	16	1,3285
	17	1,4115		Slope =	12,0164739328		Offset =	0,0341809174
	18	1,4955
	19	1,5785		Calibration String =		:CAL:V:12,0164739328,0,0341809174
	20	1,6615
	21	1,745
	22	1,8275
	23	1,9115
	24	1,9945

## Step 3
Current Calibration Step

Set Voltage Source to 5V

	A Amp-Meter	A LCD/Term.
	0,05	0,035
	0,116	0,093
	0,305	0,297
	0,508	0,507
	0,802	0,815
	1,034	1,055
	1,403	1,439
	1,802	1,855
	2,016	2,079
	2,401	2,479
	2,817	2,91
	3,012	3,116
	4,024	4,17
	4,501	4,669
	5,014	5,205
	6,015	6,246
	7,071	7,349
	7,512	7,802
	7,686	7,984

			Slope =	0,9597601497		Offset =	0,0211903263

			Calibration String =		:CAL:C:0,9597601497,0,0211903263

## Step 4
DAC Calibration Step

Use an Amp-Meter

		Steps	mAread
		6	3,33
		8	6,92
		10	10,45
		20	28,3
		40	63,95
		50	81,83
		70	119,2
		80	139,55
		100	179,74
		200	364,88
		300	554
		400	748
		500	941
		600	1132
		700	1322
		800	1517
		900	1713
		1000	1902
		1100	2092
		1200	2283
		1300	2479		Slope =	0,522215448		Offset =	7,4469088399
		1400	2670
		1500	2858
		1600	3051
		1700	3242		Calibration String =		:CAL:D:0,522215448,7,4469088399
		1800	3434
		1900	3623
		2000	3815
		2100	4006
		2200	4198
		2300	4387
		2400	4577
		2500	4770
		2600	4959
		2700	5147
		2800	5340
		2900	5534
		3000	5725
		3100	5919
		3200	6112
		3300	6303
		3400	6499
		3500	6692
		3600	6883
		3700	7075
		3800	7266
		3900	7458
		4000	7649
		4050	7747
		4095	7831

## Step 5
Voltage Drop Calibration Step

Use an Amp-meter and a Volt-meter
		mA	mV meter	mV LCD/Term.	Diff	Diff / Step
		506	4992	4986	6	0,0118577075
		1007	4916	4902	14	0,0139026812
		2007	4764	4734	30	0,0149476831
		3003	4612	4565	47	0,0156510157
		4016	4447	4397	50	0,0124501992
		5062	4282	4217	65	0,0128407744
		6028	4132	4050	82	0,0136031851
		7048	3939	3844	95	0,0134790011
		7563	3852	3748	104	0,0137511569
		3824	11982	11932	50	0,0130753138

					Average =	0,0135558718

					Calibration String =		:CAL:VD:0,0135558718,0.000